采购需求参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 限价（万元） | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 听觉诱发电位仪 | 1套 | 55 | 1、耳蜗电图 EcochG：周围性眩晕的辅助诊断，除可自动计算-SP/AP的波幅比，还可自动计算两者的面积比，可显著提高膜迷路积水的诊断阳性率。 2、前庭诱发肌源电位VEMP：包括胸锁乳突肌cVEMP、眼外肌oVEMP、骨导bVEMP，用于周围性眩晕的辅助诊断。 3、多频听觉稳态反应ASSR：双耳可以八个不同频率，不同声强的声音同时刺激，可独立控制八种刺激声的启、停和刺激强度。 4、耳声发射OAE：可开展自发性耳声发射SOAE、瞬态声诱发耳声发射TEOAE和畸变产物耳声发射DPOAE诊断及筛查功能。 |
| 2 | Nd:YAG皮秒激光治疗仪 | 1套 | 350 | 1、波长：治疗波长≥3个波长，1064nm+532nm和650-760nm范围内波长。 2、532nm激光输出能量：≤200mJ。 3、1064nm激光输出能量密度≥12J/cm2。 |